附件：配置需求市场调研表

1.高级心肺复苏模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

- 心肺复苏模拟人 1台

- 模拟人充电器 1个

- 产品登录标识 1个

- 产品使用说明 1份

- 模拟人服装 1套

- CPR衬垫：1套

- CPR背包：1套

二、技术规格：

- 1.成年男性全身模拟人，具有肋骨解剖结构。无线设计，软件需支持在手机、平板、PC等≥3种终端打开。

- 2.模型具有自动的双侧颈动脉搏动、瞳孔对光反射等≥2项生命体征反馈。

- 3.可进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练。

- 4.可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，以图形模式显示数据分布规律。

- 5.需内置AHA、ERC心肺复苏评判标准，并支持自定义设置评价标准。

- 6.训练过程中的实时数据包括但不限于实时心电、按压深度、按压频率、按压位置、通气量等，以即时反馈的图形化方式直观展示。

- 7.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数、按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等不少于10项信息。

- 8.可查看按压、通气≥2项评分项的不足、正确、过度的占比，并以可视化分级标识（如等级、评分、颜色区分等）直观显示每组各项完成度。提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。

- 9.按压机械寿命≥50万次，或提供第三方检测机构出具的按压耐久性测试合格证明。

2.移动交互式心肺复苏模拟人模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

- 移动交互式心肺复苏模拟人 1台

- 头罩（含小白盒）1套

- 电源适配器 1个

- 笔记本 1台

- 网线 1根

- USB转网口 1个

- 可更换脸皮 2张

- 可更换颈皮 2张

- 可更换肺袋 4个

- 耳塞 6个

- 口腔异物 2个

- 识别带 1条

- 一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1盒

- 心肺复苏操作垫 1张

- 豪华手拉推式硬塑箱 1只

- 使用说明书 1份

- 产品合格证 1份

二、技术规格：

- （一）系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器。
（二）连接方式：支持有线或无线方式连接模拟人；无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端无需安装专用软件，兼容Windows、iOS及Android平台；模拟人内置电池，支持无电源线转移操作。
（三）心肺复苏全身模拟人功能：

- 1.模拟人内置锂电池，连续工作时间≥8小时。

- 2.可模拟瞳孔正常/散大、脉搏搏动、口腔异物、仰头举颌、手臂自由移动、意识判断等生命体征和操作状态。

- 3.模拟生命体征：

- （1）复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉出现搏动，伴有呼吸音；

- （2）颈动脉反应：按压时同步产生动脉搏动；

- （3）气道管理：模型处于中位时气道自然关闭，仅在正确的头后仰/压额抬下颌动作下才可打开气道；

- （4）支持人工呼吸和胸外按压操作。

- 4.系统可监测取出口中异物、判断意识、触摸脉搏及CPR全过程操作，复苏成功时瞳孔自动恢复正常。
（四）系统软件：

- 1.软件包含系统训练端和系统管理端两部分。

- 2.系统训练端具备考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置功能。

- 3.考核模式：以波形形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度；支持教师对人文关怀、体位摆放、按压手法等进行评估打分。

- 4.训练过程实时反馈：以曲线同步显示按压、吹气、循环次数并计入成绩；统计内容包括按压力度大小、按压次数、吹气次数、操作时间（从接触患者开始计时）。

- 5.操作流程训练：涵盖环境安全判断、拨打120、取出口中异物、脉搏评估等环节并记录至成绩单；训练结束后自动生成数据统计及成绩单。

- 6.成绩管理：支持成绩单导出、打印；内容包含学员信息、按压统计（次数、正确率、错误类型、频率、回弹、中断数）、吹气统计（次数、正确率、错误类型）、脉搏检查、其他评估项（姿势、人文关怀等）及按压深度/吹气量/频率曲线波形。

- 7.训练模式：支持全流程操作训练及实时错误提示（包括按压中断、力度异常、次数异常、回弹不足、位置错误、吹气过快/入胃/次数异常等）；训练结束后自动生成日志及成绩单。

- 8.成绩导出：考核/训练成绩自动保存；支持单个或批量查询、导出、打印；支持通过学号检索历史成绩单。
★9. 操作设置：训练系统平台内置至少两套预设操作模式（包含AHA标准模式及竞赛/自定义模式），用户可根据自身训练要求新增训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数。
（五）系统管理端：

- 1.数据管理：支持单独或批量删除注册学员账号信息。

- 2.WiFi管理：支持修改WiFi名称和密码，修改后重启系统生效。
（六）教学资源：支持通过手机或其他移动设备扫描二维码观看操作视频演示。

3.新生儿仿真模型（软皮肤）50cm配置要求及技术规格

一、主要配置：

1. 足月男性新生儿全身仿真模型主体1具；

2. 配套护理辅件：模拟纸尿裤、襁褓布、护理棉签、约束带；

3. 配套测量工具：软尺（头围/胸围/腹围测量）、体重参照标准；

4. 产品使用说明书、维护保养手册；

5. 收纳防尘袋。

二、技术规格：

1男性婴儿全身模型，身长50cm±2cm；采用医用级硅胶或PVC材质，皮肤触感柔软、富有弹性，硬度接近真实新生儿皮肤（邵氏硬度A 10-30）。

2.头部可触及前囟门、后囟门、冠状缝、矢状缝等骨性标志；颈部关节柔软，可随重力自然弯曲；男性生殖器官解剖结构完整，阴囊内可触及睾丸模型。

3.可训练新生儿抱持手法、包裹。

4.可进行新生儿皮肤护理、拍背、包裹练习、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。

5.支持使用标准测量工具进行身长、体重、胸围、腹围、头围测量；口腔及肛门部位具有开放腔道结构，支持插入式体温计进行体温测量练习。

6.模型重量3000g±300g，符合足月新生儿平均体重标准。

7.耳廓柔软，可以反折，盖住外耳道。

8.支持眼睛护理、鼻腔护理、外耳道护理、皮肤护理、换尿布（实现臀部护理）、脐部护理（脐带可摘下，模拟脐带脱落前后的护理）等操作。

9.模型颈部、腋窝、腹股沟等部位具有解剖学皮肤皱褶结构；皮肤表面经哑光防滑处理，支持爽身粉涂抹与清洁练习。

4.全功能高仿真输液手臂模型配置要求及技术规格

- 主要配置：

1全功能高仿真输液手臂控制盒

2电源适配器(12.6V/1A)

3静脉穿刺手臂模型

4底板及调节输液架

5输液袋及连接管道(200ml含乳胶管)

6静脉输液针

7注射器5ml

8橡皮止血带

9橡皮管夹

10模拟血粉

11一次性防水尘布垫

二、技术规格：

（一）产品特点：

1、解剖标志明显，手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等

2、★具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度不少于三挡流速。

3、可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。

4、可进行三角肌部位的肌肉注射。

5、上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。

6、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。

7、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。

8、静脉血管和皮肤都可更换。

9、★血液循环动力控制装置自带锂电池，可不需外接电源，方便移动。

10、血液循环动力控制装置自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。

11、可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空，输液速度可调。

（二）★配备虚拟输液泵操作训练系统：
基于临床主流输液泵的通用操作逻辑与人机交互规范设计，支持使用者对虚拟输液泵的功能模块进行全交互操作，通过沉浸式实操练习，系统掌握输液泵的正确操作流程、规范使用方法及基础操作技巧。

★系统搭载可视化动画操作界面，还原临床输液的真实场景与操作流程，支持使用者在虚拟环境中开展全方位输液仿真训练。核心训练内容涵盖输液泵电源开关启停控制、输液总量精准设定与调整（范围覆盖1～9999）、输液速度分级调节与校准（范围覆盖1～999）等关键操作环节。系统需提供直观的数值调节交互控件，支持手动选择输液总量、输液速度并可自定义调节，操作反馈及时、贴合实际，有效模拟临床常规操作场景。

★训练模块内置多样化临床常用配药组合，包含≥8种标准化配药方案，涵盖血管活性药物（如多巴胺、硝普钠、胺碘酮等）、抗心律失常药物、胰岛素、钙通道阻滞剂（如尼莫地平）、止血药物（如垂体后叶素）、阿片受体拮抗剂（如纳洛酮）等典型类别。各配药方案应包含合理的溶媒配比与药物剂量范围，能够满足ICU、急诊、心内科等不同临床场景下的输液泵操作训练需求。

系统内置智能故障监测与报警提示机制，可实时识别使用者操作过程中的各类不规范操作及异常情况。当出现阀门未关闭、输液滴管内有气泡/空液、输液压力过大等常见操作错误时，自动触发清晰的报警声音提示，同步引导使用者精准识别故障类型、掌握常见故障排查思路与规范解决方法。使用者完成当前操作训练或故障排查任务后，可自主选择进入下一题训练，实现循环递进式实操练习，持续提升操作熟练度与故障应急处理能力。

5.超声引导下PICC血管穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1. 颈胸+单侧上臂一体化穿刺模型主体1套；

2. 颈部中心静脉穿刺替换模块2套；

3. 上臂PICC穿刺替换模块2套；

4. 模拟静脉储液囊、模拟血液耗材；

5. 配套穿刺实训辅件：穿刺针、导丝、导管、扩张器；

6. 产品使用说明书、维护保养手册、合格证；

7. 便携收纳防尘箱。

二、技术规格：

1.为上至耳垂平面下至脐平面的模型，头偏向一侧，为标准的中心静脉穿刺体位，具有一侧手臂。

2.中心静脉置管术穿刺模块可使用临床真实超声机进行探查，超声图像上可见右颈内静脉、右颈总动脉、上腔静脉、右头臂静脉、右头臂干、右锁骨下静脉、右锁骨下动脉等至少7种结构显影。

3.可训练超声引导下锁骨下静脉、颈内静脉穿刺置管。

4.手臂可训练超声引导下PICC置管，支持真实超声机器探查，超声下各组织结构（皮肤、皮下组织、血管）影像清晰真实。

5.进行血管穿刺时，穿刺成功能够感受到突破感，可模拟静脉血液流出。

6.超声引导下可观察导丝的行进，可用超声检测导管放置是否正确。

7.穿刺部位的模块可更换。

6.外周穿刺，中心静脉置管穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、经外周穿刺模型

2、底板及调节输液架

3、输液袋及连接管道（200ml）

4、注射器5ml

5、注射器50ml

6、可换血管

7、橡皮管夹

8、模拟血粉

9、润滑粉

10、一次性防水尘布垫

11、帆布手提包

二、技术规格：

关键技术条款（不可负偏离）

1、模型可进行外周静脉（上肢静脉）头静脉穿刺的训练

2、模型为成人上半身躯干、右侧上臂至腕部。体表标志明显，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨、胸大肌和三角肌等

3、主要静脉分布为：上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉等。

4、深静脉穿刺插管:胸锁乳突肌外缘有明显的标志，可进行颈内静脉穿刺，也可进行肘窝外静脉穿刺。

5、可进行心肌漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。

6、皮肤和血管可更换，进针时有明显的落空感，可有模拟血液流出

7、★产品配套静脉通路护理技术视频课程：
（1）课程内容：包含经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）维护技术全流程（导管评估、消毒、敷料更换、并发症预防与处理等），内容符合国家现行静脉治疗护理技术操作规范。
（2）视频质量要求：分辨率≥1280×720，画面清晰稳定，音画同步，解说清楚无杂音，支持在主流计算机操作系统及通用播放器上流畅播放。
（3）证明材料：投标时提供视频课程样片或截图供评审，中标后交付完整数字版视频资源。

7.高级导尿仿真模型（男女互换）模型配置要求及技术规格

- 主要配置：

1. 导尿模型主机（含成人下半身主体） 1台

2. 可更换生殖器（含男、女外生殖器模块） ≥1套

3. 导尿管 ≥1根

4. 外置储液袋 ≥1套

二、技术规格：

1. 模拟成人下半身，标准导尿体位：仰卧双腿屈曲外展；

2. 男女外生殖器可更换；

★3. 男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，暴露尿道口及冠状沟；阴茎可提起与腹壁成60°角；

★4. 女性生殖器模块：小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口和阴道口，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见；

★5. 可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作，导尿成功后模拟尿液流出，导尿管拔出后不会漏液；

★6. 模型具备自主供液功能，内置储液装置容量≥100mL或配备等效压力调节系统，支持在无外接高位水袋情况下完成导尿、膀胱冲洗等操作，流速可控；

7. 模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护；

8. 插入导管时具有真实阻力感，与真人操作相似；可使用临床标准双腔或三腔导尿管。

8.腰椎穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、腰椎穿刺模拟人 1 台
2、腰椎穿刺针 3 个
3、皮肤和模拟脊髓腔（椎管）为可更换部件。

4、模型取侧卧位，腰部可活动，可摆出标准穿刺体位（头胸前屈、双膝抱紧）。

5、内部解剖结构：包含完整的1-5腰椎、骶骨、骶裂孔、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜，以及由上述组织形成的蛛网膜下腔、硬膜外腔、骶管等。

6、体表标志（如棘突、髂后上棘、髂嵴）可真实触知。

二、技术规格：

- 1、成年人模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。

- 2、腰部组织结构准确、体表标志明显，有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜。

- 3、模拟人可完全仿真临床腰部穿刺练习，穿刺成功后有突破感，可以进行蛛网膜下腔麻醉（腰麻）、测定脑脊液压力、采取脑脊液标本。穿刺模块、模拟蛛网膜下腔、硬脊膜外腔均可更换。
4、可进行腰椎治疗性穿刺，可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等治疗。
5、穿刺过程中可确认硬膜外腔负压：当穿刺针抵达模拟黄韧带时阻力增大有韧性感，突破黄韧带后有明显落空感；进入硬膜外腔后可通过负压指示装置（如观察管、压力表或回抽验证等方式）确认负压状态。

- 6、同一穿刺部位可反复进行练习。

9.胸腔穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、胸腔穿刺模拟人 1 个
2、胸腔穿刺针 3根
3、气胸模块 3 个
4、成年男性头颈及躯干部半身模型，反向坐于靠背椅上、双臂前置，采用高分子环保材料制成，体表标志清晰。
5、支持气胸穿刺排气训练，穿刺成功后可连接水封瓶，可见气泡持续排出。

6、支持双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线等多部位穿刺。

7、穿刺针进入胸膜腔时有明显"落空感"，穿刺成功后可回抽模拟胸水。

二、技术规格：

- 1、模拟人为成年男性头颈、躯干部模型，反向坐于椅上，双臂平置，形象逼真，符合临床穿刺体位。体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。采用高分子环保材料制成。
2、可进行液胸穿刺以及气胸穿刺。
3、可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。
4、可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。

- 支持气胸穿刺排气训练，穿刺成功后可连接水封瓶，可见气泡持续排出。
5、可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断。
6、完全的穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。
7、可以进行气胸穿刺练习。
8、穿刺部位皮肤采用高弹性自愈材料，单点可反复穿刺≥300次，拔针后无明显渗漏。

10.腹腔穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、腹腔穿刺模型 1 台
2、腹腔穿刺针3 个
3、支持平卧位、左/右侧卧位、斜坡卧位等多种体位调整。

4、体表解剖标志清晰可触知，可进行腹部移动性浊音叩诊训练。

5、支持多个穿刺点定位操作。

6、穿刺进针时有明显落空感。

二、技术规格：

1、成年躯干部模型，采用高分子环保材料制成，头可左右旋转，解剖标志准确，胸骨柄上缘、胸骨角、肋骨、髂前上棘触诊清楚，便于确定穿刺部位。
2、可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液。
3、可进行腹腔诊断性穿刺与治疗。
4、腹腔穿刺位置设有两处，分别为左下腹部脐与左髂前上棘连线中外1/3交点和脐与耻骨联合连线中点上方1.0CM、偏左或右1.5CM处，符合临床穿刺点。
5、具备股静脉穿刺训练功能：可选配或集成股静脉穿刺模块：可触及股动脉搏动模拟，穿刺成功时有落空感及回血显示。
6、可进行浊音叩诊。
7、用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。

11.骨髓穿刺模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、骨髓穿刺训练模型 1 件
2、髂骨模块 6 块
3、胸骨模块 3 块

4、体表解剖标志准确清晰，胸骨柄上缘、胸骨角、肋骨、髂前上棘等可明显触知。

5、可行髂前上棘穿刺术及胸骨柄穿刺术训练。

6、刺透模拟骨髓腔时有明显落空感。

7、同一部位可反复穿刺，皮肤和穿刺模块可方便更换。
二、技术规格：

1.模拟人采用高分子环保材料制作而成。仿真标准化病人以平卧位呈现，头部能够自如地左右转动。
2.模型皮肤及皮下组织采用软质高分子材料，触感接近真实人体组织；外观色泽、形态符合人体解剖学特征。

3.解剖标志精准无误，胸骨角、胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等重要部位均可清晰触知，能够准确进行定位穿刺，使操作更加准确、高效。
4.模拟人可用于髂前上棘穿刺术训练和胸骨穿刺术训练。当穿刺针成功刺透模拟骨髓腔时，会产生明显的落空感，并抽出模拟骨髓，让学员能够更好地掌握穿刺技巧。
5.骨髓穿刺模块可以更换，延长模型的使用寿命，节约用户购买成本，满足多样化的教学和实践要求。

12.气管插管模型（成人）配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、成人气管插管操作模型  1件
2、一次性使用无菌气管插管 3根

3、解剖标志准确、经久耐用且消毒清洗不变形。

4、模型仰卧位，头可后仰，下颌关节及颈椎关节活动灵活。

5、体表及口腔内解剖结构高度仿真，包含牙齿、舌、悬雍垂、会厌、声门、喉、气管、食管等结构，解剖层次清晰。

二、技术规格：

- 1.成年男性模型，解剖标志明显，采用高分子环保材质制成，具有头发、逼真的口腔，鼻腔结构，包括牙齿，舌头，会厌，声门等结构。
2.仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物
3.成人头颈部，拥有双肺、食道及胃。
3.1双肺可见，可观察每个肺的分区，有明显的分区线，利于教学。
3.2通气时可见双肺涨起，拥有透明的胃，支持洗胃练习，胃部透明便于观察胃管插入的位置，可运用多种插入胃管的方式，及可注入真实的液体。
4.下颌关节可活动，可进行Sellick手法讲解和气道痉挛。
5.支持双侧颈动脉搏动
6.瞳孔示教：正常大小瞳孔、瞳孔散大。

一、主要配置：

1、成人气管插管操作模型  1件
2、一次性使用无菌气管插管 3根

3、解剖标志准确、经久耐用且消毒清洗不变形。

4、模型仰卧位，头可后仰，下颌关节及颈椎关节活动灵活。

5、体表及口腔内解剖结构高度仿真，包含牙齿、舌、悬雍垂、会厌、声门、喉、气管、食管等结构，解剖层次清晰。

二、技术规格：

- 1.成年男性模型，解剖标志明显，采用高分子环保材质制成，具有头发、逼真的口腔，鼻腔结构，包括牙齿，舌头，会厌，声门等结构。
2.仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物
3.成人头颈部，拥有双肺、食道及胃。
3.1双肺可见，可观察每个肺的分区，有明显的分区线，利于教学。
3.2通气时可见双肺涨起，拥有透明的胃，支持洗胃练习，胃部透明便于观察胃管插入的位置，可运用多种插入胃管的方式，及可注入真实的液体。
4.下颌关节可活动，可进行Sellick手法讲解和气道痉挛。
5.支持双侧颈动脉搏动
6.瞳孔示教：正常大小瞳孔、瞳孔散大。

13.气管插管刺模型（儿童）配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、儿童气管插管操作模型 1 件
2、气管插管 3 个
3、体表及口腔内部解剖结构高度仿真，解剖层次清晰可辨。

4、支持经口气管插管及经鼻气管插管两种操作路径。

二、技术规格：

- 1逼真的儿童的舌、口、咽、会厌、喉、声带，气管，左右肺的真实解剖。
2可经口、鼻气管插管。
3儿童头颈可后仰，以便开放气道。
4可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。

14.开、关腹操作模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、开腹、关腹操作模型 1 件
2、模拟腹膜 3张
3、仿照皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜、腹膜等3-5层解剖结构制作，各层可拆卸更换。

4、腹腔内置有模拟肠管，通过充气球囊使腹壁产生真实的组织张力。

二、技术规格：

- 1、模型仿成人腹部三层基本解剖结构：皮肤和脂肪、白线、腹膜，每层结构均可方便的拆卸更换。
2、腹腔内有模拟内脏，训练学员在操作时勿伤害内脏。
3、下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹膜腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。
4、透明的基座可以使老师观察学生的操作过程。
5、可进行逐层切开、逐层缝合、打结、剪线、拆线等外科基本技能训练。
6、在诊断性腹腔灌洗术中，基层可用来存放灌洗液。
7、装置在基座的多层腹壁模块可以用来演示开腹、关腹技巧。

15.皮肤缝合模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、高级皮肤切开缝合模块 １ 块。
2、固定底座一个。

3、分层清晰，复刻出皮肤层、脂肪层和肌肉层，感受到不同层次组织的张力差异。

二、技术规格：

- 1模块为人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉。
2拥有多种手术切口及伤口：一字切口、Ｙ型切口、Ｓ型切口、Ｔ型切口、环形切口、组织缺失性切口、点状切口。
3可进行张力缝合：间断垂直褥式缝合、间断水平褥式缝合。
4也可进行无张力缝合。
5.底座或模块底部具有防滑设计，确保在光滑台面上操作时稳固不移位。
6.可以反复练习。

16.模拟除颤仪模型配置要求及技术规格

一、主要配置：

1、模拟除颤仪 1 件。

2、电极片 1 套、充电器 1 套、导联线 1 根。

3、血压袖带 1 个、除颤电极线 1 根、血氧饱和度连接线 1 根。

4、支持手动除颤和自动除颤（AED）模式切换。

二、技术规格：

- 1、高仿真模拟除颤仪，外观设计符合临床常用除颤仪人机工程学布局，按键标识、旋钮位置及操作逻辑符合临床急救操作规范。具备手动除颤和自动除颤（AED）双模式功能。

2、配备≥7英寸彩色显示屏。具备除颤能量档位选择功能，可调节所需除颤能量值。系统具备电极片/导联线连接状态监测功能，连接异常时自动声光报警。界面可实时显示心电图波形，并具备心律分析功能，可提示当前心律是否为可除颤心律。

3、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。

4、模拟AED功能：设计理念符合国际主流急救指南（如AHA/ERC/中国心肺复苏专家共识）原则，内置≥5种典型急救情景训练模式（含室颤、无脉室速、心脏停搏等）。

5、模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。

6、具备同步复律模拟功能。支持对室上性心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速等适应症进行同步电复律训练。设备可自动识别QRS波群并在安全窗口期内触发放电，防止在易损期放电诱发室颤。

- 7、多参数监护模拟：具备多参数监护模拟界面，UI布局符合临床监护仪通用设计规范。可同时显示心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)等参数及对应波形。系统具备传感器连接状态智能识别功能，仅在导联线、血氧探头等附件正确连接时显示对应参数，断开时自动提示或隐藏。

17.动脉穿刺模型配置要求及技术规格

- 主要配置：

1、成人动脉穿刺操作模型 1 件

2、血液循环模拟器 1 件

3、止血带 1 根

4、手肘和前臂解剖结构准确，皮肤纹理可见，符合临床教学辨识需求。

二、技术规格：

- 1、成人动脉手臂，采用高分子弹性材料制作，皮肤触感柔软、具有弹性，模拟真实人体组织质感。

2、可触及挠动脉、肱动脉搏动。

3、有模拟动脉血液循环，根据教学调整收缩压、舒张压及脉搏，内置电动模拟血液循环系统。

4、血液循环装置具备血压自动反馈调节功能，可根据穿刺操作实时维持设定血压值，保障穿刺回血与输液效果稳定。

5、具有手柄，便于移动血液循环模拟器。

- 6、血液循环系统具备快速自灌注功能，加液通电后可自动完成管路充盈并建立循环，操作简便。

18.体格检查模拟系统配置要求及技术规格

- 主要配置：

1、胸部检查模拟人 1具

2、腹部检查模拟人 1具

3、教学软件（含心肺、腹部检查模块） 1套

4、考核与题库软件 1套

5、系统控制器 1台

6、教师主控台（含实验台、电脑柜、展示桌） 1套

7、听诊器 1副

- 二、技术规格：

- 1、包含胸部+腹部检查（包含视、触、叩、听）。

- 2、特点是拥有三维互动视觉体验。听诊时，屏幕会同步显示心脏瓣膜活动或肺部解剖位置的动画，解释杂音/啰音的产生机理，教学效果较好。

- 3、心音可实现在主动脉瓣区、肺动脉瓣区、二尖瓣区（心尖）、三尖瓣区、主动脉瓣第二听诊区的听诊。

- 4、肺音可实现喉部、锁骨中线上、下部、腋前线上、下部和腋中线上、下部；背部腋后线、肩胛间区、肩胛下区等多个胸部听诊区域同时覆盖的听诊。

- 5、腹部触诊模拟（如肝脾肿大、胆囊压痛、腹主动脉瘤等）。模型还可模拟胃、胰腺、小肠、阑尾、膀胱或子宫、肝脏囊肿、胆囊压痛（墨菲征）等多个压痛、反跳痛触诊点。当触诊到相应位置时，可单部位触诊或多部位同时触诊。

19.呼吸内镜介入训练模型配置要求及技术规格

一、配置：

可动头部、鼻腔、喉部（会厌、声门）、主气道、支气管（2-5级分支）。

二技术参数：

1.模型由男性头部、气管、支气管结构组成，可在镜下清晰看到器官内部毛细血管颜色及纹理。

2.模型解剖结构包括鼻腔、口腔、咽、腭舌弓、腭咽弓、会厌、食管开口、食管、气管开口、声门裂、气管及主支气管各段，内部结构完整逼真；

3.提供真实的插管反馈，可观察镜下各级气管内血管的纹理及颜色、操作手感高度逼真。

4.可进行经口支气管镜检查，满足临床各种真实气道管理器械的使用。

5.整个气道一体成型，在真实的支气管内镜操作过程中可以观察到一个连贯、完整的具有正确生理特征的气道结构，气管分叉处可见特征明显的气管隆嵴，支气管结构可观察到第5级分支。

6.气管支气管结构源于真人CT扫描数据。主支气管分左、右两侧，按各肺段包含B1尖段支气管、B2后段支气管、B3前段支气管、B4外侧段支气管、B5内侧段支气管、B6下叶上段支气管、B7内侧底段支气管、B8前底段支气管、B9外侧底段支气管、B10后底段支气管。

7.模型头部可后仰及左右位置摆动，便于实现操作时所需要的体位。

8.模型可进行内镜进境、推进、内旋转操作训练。

9.模型支气管内有炎症、充血及纤维化的病理表现。

10.模型提供多种支气管病变可供诊断和鉴别诊断，如癌症、肿瘤等。多个病变位置可供操作者进行选择。

11.模型可训练支气管镜下黏液栓的处理。

12.模型可训练支气管镜下病灶刷检术和活检术、支气管镜下气管内息肉电切术。

13.模型可进行软、硬镜训练。

20.胸腔镜训练模拟器（训练模型）配置要求及技术规格

配置清单：

配置液晶显示器：尺寸：23.8英寸；分辨率：1920*1080；亮度：250cd/m²

1、配置有3把腔镜操作器械：

·  弯剪刀

·  持针钳

·  抓钳

2、配置有操作台车：

·  台车高度可通过机械手摇进行上下调节（75-95cm），升降行程25CM,方便不同学员进行操作。

·  台车台面留有器械放置孔，方便器械的存放。

·  台车底部配有四个静音轮（其中两个带有刹车功能），便于移动。

3、配置6种训练模块：

·  高低定位模块

·  豆子搬运模块

·  穿针引线模块

·  定点缝合模块

·血管结扎模块

·剥离切割模块

- 配有2个穿刺器，配合器械使用

技术参数：

1、胸腔镜手术模拟训练系统可进行分离、结扎、缝合、止血外科的四大基本技术，适用个人培训或团队配合训练。

2、多个手术端口，可进行不同部位的手术操作。

★3、30°高清内窥摄像头，视场角≥60°，分辨率≥1080P，支持白平衡调节，图像清晰无畸变

★4、配套影像记录与评估系统：支持操作画面实时录制、存储及回放；具备视频文件导出功能；提供配套计算机工作站（CPU≥i5或同等性能，内存≥16G，硬盘≥512G SSD）。

5、内置LED冷光灯，可提高模拟手术的清晰度。

6、高仿真胸腔解剖模型（含肋骨结构），材质耐用、触感接近真实组织；采用模块化快拆设计，训练模块更换时间≤30秒。

7、训练模块具备可靠固定装置（如磁吸、卡扣或机械锁止等），确保操作过程中模块稳固不位移。

8胸腔模型内部空间兼容离体生物组织（如猪心、猪肺等）放置训练，配备专用防水托盘或引流收集装置，便于清洁消毒。

9、显示器可左右摇摆、伸缩、旋转等，在不同角度操作时更加方便。