附件2：
         设备主要功能、用途、标准及配置要求
1、 医用离心机
▲1、外型尺寸：≤85×75×95cm，最高转速：角度转子：6000r/min，水平转子：5000r/min；转速偏差：±10rpm，温控范围：-20℃～+40℃，温控精度：±1℃
▲2、最大容量：角度转子：500ml×6；水平转子：1000ml×4 支；一次性分离不少于真空采血管3/5ml*224支，15ml试管*96支，50ml尖底管*40支，400ml血袋*4支，可选配风遁水平转子及真空采血管自动脱帽*150支
3、定时时间：1s～99h59min59s
▲4、抗震级双锁头电动自吸式门锁，遇到异常震动门盖无法打开。电子感应式关盖方式，可轻松关闭上盖，停机可自动开盖。（可提供抗震门锁认证报告）
5、微机控制，中/英文显示界面，转速和离心力参数同时显示，两者数值可由内部电路自动计算，不用按键转换。
6、高清液晶屏触摸显示,转速、离心力、温度、运行时间等设置参数和运行参数可同屏显示 
7、具有超速、不平衡、通讯错误、门盖错误、超温等多项保护功能， 报警提示信息以中文的形式在屏幕上显示。
▲8、具有三维陀螺仪电子不平衡保护装置及转子寿命监控功能，可实时检测离心机运行状态。（提供两项功能屏幕图片证明材料）
9、多种计时模式选择：可设定启动计时、到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能，满足样本多元化的离心需求。
▲10、采用进口压缩机制冷机组，无氟环保制冷剂，具有一键快速预冷功能，从常温降到4℃，≤8分钟，PID动态压缩机控温技术，确保温度偏差在±1℃以内 。（可提供进口制冷机组证明材料）
11、离心腔内置冷凝水排放孔，避免冷凝水积聚或漏洒，防止机壳锈蚀。
12、运行中可随时更改转速、离心力、时间、温度等参数，可记忆最后一次运行参数。内置电子操作说明，可方便查阅离心机的操作说明。
▲13、具备安装气密性吊杯或转子可防止有污染性质样本的泄漏。（可提供气密性转子认证报告）。
14、 需要提供设备生产厂商针对本项目盖章确认的授权书、参数确认函及售后服务承诺书原件。
15、 设备配置需求
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1 
	主机
	1
	台
	--

	2 
	水平转子-矩形试管筒*4组
	1
	套
	——

	3 
	适配器
	1
	套
	15ml*96支

	4 
	电源线
	1
	条
	——

	5 
	产品使用说明书
	1
	份
	——

	6 
	气密性转子及吊杯
	2
	套
	50ml*40支-尖底



2、 -30℃低温保存箱
1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz
▲2、样式：立式单门结构，有效容积：≥290L，温度范围-10°C～-30°C可调节；外部尺寸：≤800*750*1900mm，内部尺寸：≥520*400*1200mm，内胆材质为PCM；
3、微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；
5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；
6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 
7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
8、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]10、采用碳氢节能压缩机;
▲11、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；
▲12、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；
13、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
14、设备配置需求
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	--

	2
	电源线
	1
	根
	——

	3
	温度探头
	2
	个
	接入温控管理系统

	4
	产品使用说明书
	1
	份
	——



3、 超低温保存箱
▲1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥620L；整机宽度≤1050mm(含手把、箱体、铰链)，保障足够放置空间；整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000份（2ml冻存管）；
2、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；
3、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。
4、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；
5、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
6、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便实验使用和监控箱内温度；
7、整机温度均匀性好，箱内每层5点（四角及中心），整机20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀一致；
▲8、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1.5分钟，支持短时间内连续多次开门；
9、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；
▲10、具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合；
11、 设备配置需求
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	--

	2
	电源线
	1
	根
	——

	3
	温度探头
	2
	个
	接入温控管理系统

	4
	产品使用说明书
	1
	份
	——

	5
	样本冻存架
	1
	套
	按冰箱容积配置



4、 生化培养箱（国产）
1、立式、容积≥300L，工作室尺寸≥550*520*900（mm），外形尺寸≤750*750*1650 （mm）
2、加热/制冷方式	不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机
3、控温范围	0℃-60℃，温度分辨率	0.1℃，温度波动度±0.5℃(加热运行时)/±1℃（制冷运行时）
4、搁板数量≥3块
5、内胆材料采用优质镜面不锈钢或优质镀锌板喷涂制成，具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、永不生锈等特点。
6、微电脑智能温控仪，P.I.D.控制，控温稳定、精度高，7位LED高亮度数字显示，直观清晰，具有良好的控制能力和抗干扰能力。双重温度保险装置：温控仪具有自动跟踪、超温报警装置；一旦超温立即切断加热系统，同时在工作室内装有温度保险装置，可确保工作室内培养物的安全。
7、双层门结构：外门开启后，透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况，温度不受影响。
8、工作室内装有照明日光灯，BOD插座，工作室内搁板可随意调节高度。
9、设备配置需求
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	--

	2
	电源线
	1
	根
	——

	3
	层板  
	3
	块
	——

	4
	产品使用说明书
	1
	份
	——

	5
	温度探头
	2
	个
	接入温控管理系统，2个/台



5、 医用离心机（国产）
1.抗震级、电动自吸式门锁，遇到异常震动门盖无法打开。
2.微机控制，高清LCD液晶屏显示，银浆轻触按键操作 
3.具有超速报警、门锁故障、开盖停机保护、样本不平衡保护、通讯故障报警及多项保护功能，故障信息中文显示。
4.15档加速时间16档减速曲线选择，并可设定自由停机模式，矢量变频控制技术，可保证离心机在升速过程中快速、平稳的运行。
5.可自定义编辑设置5组运行参数，实现梯度离心运行，满足特殊样本的离心需求，可离心实验的多元化、多步骤一次完成。
6.可储存20组离心程序，5个快捷程序按键，可快速调取程序使用。
7.最高转速：≥6000r/min
8.转速偏差：±10rpm
9.最大相对离心力：≥5430×g
10.最大容量：角度转子：15ml×12 支，水平转子：500ml×4 支（3/5ml 采血管 100 支）
11.定时范围：1～99min59S
12.加/减速曲线：1/0-15档
13.外型尺寸：≤59*45*39cm
14.配置：水平转子3/5ml采血管*100支
15.设备配置要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1 
	主机
	1
	台
	

	2 
	水平转子-吊篮*4组
	1
	套
	

	3 
	适配器
	1
	套
	5ml真空采血管*100支（自动脱帽）

	4 
	电源线
	1
	条
	

	5 
	产品使用说明书
	1
	份
	



6、 红外线接种环灭菌器（国产）
1、中心区最高温度≥850℃±50℃
2、电源：AC 220V/50Hz，功率≤170W
3、最大消毒外径：Φ14mm
4、加温区总长：150mm
5、升温时间≤25min
6、外形尺寸≤160×110×230mm
7、设备配置要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	电源线
	1
	根
	

	3
	产品使用说明书
	1
	份
	



7、 生物显微镜（国产）
1、主机要求光学系统为无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm， 放大倍率40-1000倍。调焦机构具有粗调限位，载物台高度移动对焦，粗调焦行程≥15mm，可以进行张力调节，最小调焦步进≤2.5um；聚光镜带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A.≥1.25；显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，长寿命低功耗LED光源，LED功率≤0.5W，具有蓝光减弱系统。
2、载物台要求钢丝传动，无齿条结构,活动范围为≥X轴向76mm×Y轴向30mm，具有标本定位尺。
3.双目观察筒，视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点调节范围≥370-430mm，不同的观察者都可以获得舒适的观察姿势，宽视野10X目镜视场数≥20，在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。
4.高性能物镜不低于以下指标：4X（数值孔径N.A.≥0.10，工作距离W.D.≥27.8mm）；10X（数值孔径N.A.≥0.25，工作距离W.D.≥8.0mm）；40X（数值孔径N.A.≥0.65，工作距离W.D.≥0.6mm）；100X（数值孔径N.A.≥1.25，工作距离W.D.≥0.13mm）；
5、需提供内置安全锁槽配合防盗线使用，保证显微镜安全；具有色彩标记的人机工程学防滑握柄，移动显微镜更加安全；机身自带收纳箱。
6、设备配置要求
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	透射光照明系统
	1
	套
	

	3
	高性能物镜4X,10X,40X,100X
	1
	套
	



8、 全自动分枝杆菌培养监测仪（进口）
一、项目用途
用于临床标本如痰液、胃液、尿液、脑脊液、胸腹水、粪便、组织中分枝杆菌的自动培养及结核分枝杆菌的药敏实验。  
2、 [bookmark: _GoBack]技术参数
1. 检测原理：采用荧光法（基于氧消耗致荧光增强的非侵入式全自动连续监测技术），24 小时连续监测，对培养结果进行自动判读。
2、容量：设备可同时容纳 ≥900 份样本，支持随机存取、连续上样。
▲3、 报告时间：平均培养阳性报告时间 ≤13 天；平均药敏报告时间 ≤15 天。
★4. 药敏试剂盒种类：提供配套一线药药敏试剂盒，至少包含五种一线药物（链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇、吡嗪酰胺），各药物提供标准临界浓度药敏试剂盒。
★5.药敏试剂盒证书：链霉素、异烟肼、利福平、乙胺丁醇四种一线抗结核药物药敏试剂盒均具备 NMPA 注册证书；吡嗪酰胺等扩展药敏试剂须具备相应配套试剂盒；且所有试剂均为仪器原厂配套试剂。
6. 药敏分析软件：仪器内置自动药敏分析软件，可直接产生药敏结果，无需人工分析。
7. 自动校正：系统具有自动校正功能，无需人工进行检测校正，具有记录和分析连续动态结果功能。
8. 培养瓶重放功能：培养瓶取出后可重新放入继续检测，所有数据不丢失，有效应对假阳性的发生。
9. 培养管材质：培养管为不易碎塑料材质，室温保存，不占用冰箱空间，具有螺纹盖，密闭效果好。
10. 加样：采用移液枪加样，避免实验人员针刺伤。
11. 抗结核二线药药敏检测功能：开放的药敏检测系统，具备抗结核二线药药敏检测功能。
12. 硬件功能：内置电脑，图形操作界面，操作简单易学；具备条码扫描功能，方便样本信息输入；设备具备打印功能，可直接打印出检测结果（包括药敏实验结果）。
13.需要提供设备生产厂商针对本项目盖章确认的授权书、参数确认函及售后服务承诺书原件。
14.设备配置需求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	药敏实验配件
	1
	根
	

	3
	定标校准管
	1
	个
	

	4
	3KVA稳压电源
	1
	台
	

	5
	数据输出设备
	1
	套
	

	6
	说明书
	1
	份
	

	7
	样本架子
	1
	套
	5孔架30个，2孔架30

	8
	电脑
	1
	台
	

	9
	LIS系统
	1
	
	接通Lis系统




