附件2：
         设备主要功能、用途、标准及要求

血液透析机
1.技术特点
1.1 具有血液透析、单纯超滤等治疗模式。
1.2 液晶显示屏≥15英寸。
1.3 可提供≥8种超滤曲线与8种钠浓度曲线选项。
1.4 具有碳酸氢根曲线、肝素曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线。
1.5 耗材开放，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
1.6 容量平衡反馈控制系统。
1.7 具备气泡、液位双重空气监测，以及电导度、温度监测。
1.8 透析液钠浓度自动调节功能。
1.9 内置后备电源，停电后可维持血液回路工作≥30分钟。
1.10 配置干粉支架、血压监测装置。
▲1.11 提供血透监测项目≥2项，后期在规定时间内免费升级满足血透监测4项内容
1.12 具备“待机模式”、自动排液功能。
1.13 ≥3色柱状报警指示灯。
1.14 历史记录查询功能，可查看设备报警记录、操作记录及消毒记录。
2.技术参数
2.1 动脉压监测显示。
2.2 静脉压监测显示。
2.3 跨膜压监测显示。
2.4 透析液流量：300mL/min～800mL/min连续可调。
2.5 透析液温度范围：33℃～40℃可调。
2.6 透析液电导率：12mS/cm≤电导度≤16mS/cm，精度：±0.1mS/cm。
2.7 血流量：30～600mL/min，精度±10%。
2.8 超滤控制超滤率：0～4000mL/h，精度：±30mL/h。
2.9 肝素泵注入流量：0～10mL/h，可用注射器型号20ml、30ml。
2.10 气泡检测器：可监测≤0.1mL气泡，具备累积气泡监测功能。
2.11 漏血监测：可监测≤0.35mL/min 的漏血。
2.12 消毒功能：具有化学消毒和热消毒两种，热消毒温度≥85℃。
2.13 供水条件：进水压 1.5～6.0bar，进水温度 5～35℃。
▲2.15 设备使用年限：≥10年或≥28000h。

血液透析滤过机
1.技术特点
1.1 具有血液透析、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式。
1.2 液晶显示屏≥15英寸。
1.3 可提供≥8种超滤曲线与8种钠浓度曲线选项。
1.4 具有碳酸氢根曲线、肝素曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线。
1.5 耗材开放，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。
1.6 容量平衡反馈控制系统。
1.7 具备气泡、液位双重空气监测，以及电导度、温度监测。
1.8 具有透析液钠浓度自动调节功能。
1.9 ≥3色柱状报警指示灯。
1.10 内置后备电源，停电后可维持血液回路工作≥30分钟。
1.12 在线式置换液功能，配置透析液过滤器。
1.13 配置干粉支架、血压监测装置。
▲1.14 提供血透监测项目≥2项，后期在规定时间内免费升级满足血透监测4项内容。
1.15 具备“待机模式”、自动排液功能。
1.16 历史记录查询功能，可查看设备报警记录、操作记录及消毒记录。
2.技术参数
2.1 动脉压监测显示。
2.2 静脉压监测显示。
2.3 跨膜压监测显示。
2.4 透析液流量：300mL/min～800mL/min连续可调。
2.5 透析液温度范围：33℃～40℃可调。
2.6 透析液电导率：12mS/cm≤电导度≤16mS/cm，精度：±0.1mS/cm。
2.7 置换液流量：20mL/min～300mL/min，上限值最高不超过300ml/min。
2.8 血流量：30～600ml/min，精度±10%。
2.9 超滤控制超滤率：0～4000mL/h，精度：±30mL/h。
2.10 肝素泵注入流量：0～10ml/h，可用注射器型号20ml、30ml。
2.11 气泡检测器：可监测≤0.1mL气泡，具备累积气泡监测功能。
2.12 漏血监测：可监测≤0.35mL/min 的漏血。
2.13 消毒功能：具有化学消毒和热消毒两种，热消毒温度≥85℃。
2.14 供水条件：进水压 1.5～6.0bar，进水温度 5～35℃。
▲2.15 设备使用年限：≥10年或≥28000h。
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要求
[bookmark: _GoBack]一、售后服务 
1.血液透析机、血液透析滤过机
1.1 提供单泵机、双泵机各1台作为备用机：前1年24小时放在医院备用，1年后设备出现故障6小时内维修解决或6小时内提供备用机到医院。
1.2 具备服务专线电话，365 天开通，全天24小时服务。 
1.3 接到医院维修电话后，资深工程师1小时内电话响应。紧急故障若电话交流无法解决，则在接获维修电话后工程师4小时内到达现场。 
1.4 未按时响应的，每超过1天，保修期顺延1周。 
1.5 需提供每年至少1次定期检查常规保养的责任，保养包含但不限于如下项目：设备清洁、安全检查、性能测试及校准等。
1.6 如发生配件损坏需要提供配件时，须保证更换的配件为设备原厂配件并达到设备的正常运行标准要求，确保24小时供应零配件。
1.7 设备同一个问题在维修或更换配件处理超过5次仍不能解决的，要求更换新机器。
1.8 搭建血透室透析设备专业化软件管理系统一套，能够与本院HIS及LIS系统进行连接，并且支持一键上传国家质控数据系统。
1.9 每台透析机标准配备信息系统数据采集盒；每台可根据临床需求增配外部接口便于联网和软件/硬件升级，同时配备血透管理软件系统所需的端口 (板卡)。
2.备品备件及设备紧急处理要求
2.1 供应商所投设备需要有足够的备件，以确保设备出现故障时能及时处理；
2.2 软件部分免费升级；
2.3 在质保期内，供应商负责因本身缺陷或非人为及不可抗力因素所导致各种故障的免费技术服务和维修；零部件、除使用人故意破坏以外，备品备件免费维修更换。质保期外，只收取零备件成本费用。
3.培训：安装调试完成后培训，直至采购人熟练操作设备。
4.本次采购设备所涉及的设备端口及信息系统连接所产生的一切费用，由中标供应商承担。
二、产品质保期
1.设备质保期≥5年，自验收合格之日起计算。
2.质保期内发生产品质量问题，免费更换产品，发生故障时，免费更换零配件，且应提供维修单据交采购人存档。 
3. 质保期内应确保开机率达到95%以上，如达不到此要求，即相应延长质保期，连续停机超过一个月的延长半年，超过二个月的直接更换同种规格最新版设备。


